|  | ผู้จัดทำ | ผู้ทบทวน | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| ลายมือชื่อ |  |  |  |
| ชื่อ–สกุล | นายสุรศักดิ์ พึ่งเล่ห์ | (..........................................) | (..........................................) |
| ตำแหน่ง | หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ | หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมการแพทย์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร

| แก้ไขครั้งที่ | วันที่บังคับใช้ | รายละเอียดการแก้ไข | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 กรกฎาคม 2569 | จัดทำเอกสารครั้งแรก |  |

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้การบริหารจัดการคลังอะไหล่เครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นระบบ มีอะไหล่เพียงพอ พร้อมใช้ และสามารถสืบค้นย้อนกลับ (Traceability) ได้ทุกรายการ

1.2 เพื่อลดระยะเวลารอคอยอะไหล่ ซึ่งเป็นสาเหตุของงานซ่อมค้าง (Backlog) และเพิ่มความพร้อมใช้ของเครื่องมือแพทย์ (Equipment Uptime) โดยเฉพาะเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง

1.3 เพื่อให้การรับ การควบคุม การเบิกจ่าย การตรวจสอบ และการจำหน่ายอะไหล่ เป็นไปตามระเบียบราชการว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลและมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)

2. ขอบเขต

ครอบคลุมการบริหารจัดการอะไหล่และวัสดุซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ทุกรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของงานเครื่องมือแพทย์ ตั้งแต่การลงทะเบียนอะไหล่ การกำหนดระดับสต๊อก การรับเข้าคลัง การจัดเก็บ การเบิกจ่าย การตรวจนับ การแจ้งเตือนและวางแผนจัดซื้อ การจัดการอะไหล่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ตลอดจนการบันทึกและสำรองข้อมูล ทั้งที่หน่วยงานหลักและโรงพยาบาลสาขาที่อยู่ในความดูแล

3. คำจำกัดความ

3.1 อะไหล่ (Spare Part) หมายถึง ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้ทดแทนของเดิมในการซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์

3.2 อะไหล่วิกฤต (Critical Spare Part) หมายถึง อะไหล่ของเครื่องมือแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Risk) หรือเครื่องมือช่วยชีวิต ซึ่งหากขาดสต๊อกจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือความต่อเนื่องของบริการ

3.3 จำนวนคงคลังต่ำสุด (Minimum Stock) หมายถึง จำนวนอะไหล่ขั้นต่ำที่ต้องมีในคลัง คำนวณจากอัตราการใช้เฉลี่ยคูณระยะเวลานำ (Lead Time) รวมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ บวกปริมาณสำรองเผื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

3.4 จุดสั่งซื้อ (Reorder Point) หมายถึง ระดับจำนวนคงคลังที่เมื่อลดลงถึงจุดนี้ ต้องเริ่มกระบวนการจัดหาอะไหล่เพิ่ม

3.5 FIFO / FEFO หมายถึง หลักการเบิกจ่ายแบบเข้าก่อน–ออกก่อน (First-In First-Out) และหมดอายุก่อน–ออกก่อน (First-Expired First-Out) สำหรับอะไหล่ที่มีอายุการเก็บรักษา (Shelf Life)

3.6 ใบสั่งงาน (Work Order) หมายถึง เอกสารหรือรายการในระบบสารสนเทศที่ใช้สั่งและติดตามงานซ่อมบำรุงหรือบำรุงรักษา ซึ่งการเบิกอะไหล่ทุกครั้งต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งงาน

3.7 การวิเคราะห์ ABC (ABC Analysis) หมายถึง การจัดกลุ่มอะไหล่ตามมูลค่าการใช้ เพื่อกำหนดระดับความเข้มงวดในการควบคุม โดยกลุ่ม A มีมูลค่าสูง ควบคุมเข้มงวดที่สุด

3.8 ระบบสารสนเทศบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (CMMS) หมายถึง โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ครอบคลุมโมดูลทะเบียนครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา การซ่อมบำรุง และการบริหารอะไหล่และสินค้าคงคลัง

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ : กำกับดูแลภาพรวม อนุมัติการกำหนดระดับสต๊อกและรายการอะไหล่วิกฤต ทบทวนรายงานประจำเดือน และเสนอแผนงบประมาณจัดหาอะไหล่ประจำปี

4.2 ผู้รับผิดชอบคลังอะไหล่ (เจ้าหน้าที่คลัง) : ลงทะเบียนอะไหล่ ควบคุมการรับ–จ่าย จัดเก็บตามผังคลัง ตรวจนับตามรอบ จัดทำรายงานคงคลัง และแจ้งเตือนเมื่ออะไหล่ถึงจุดสั่งซื้อ

4.3 ช่างเครื่องมือแพทย์ : เบิกอะไหล่โดยอ้างอิงใบสั่งงานทุกครั้ง บันทึกการใช้อะไหล่ในประวัติเครื่อง และคืนอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้เข้าคลังภายใน 3 วันทำการ

4.4 ผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูล : สำรองข้อมูลทะเบียนอะไหล่และรายการเคลื่อนไหวตามรอบที่กำหนด และทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4.5 เจ้าหน้าที่พัสดุ : ดำเนินกระบวนการจัดซื้อ ตรวจรับ และจำหน่ายพัสดุ ร่วมกับงานเครื่องมือแพทย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5. เอกสารอ้างอิง

5.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ (การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ)

5.3 เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล (SMM 07-1:2024) กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.4 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ตอนที่ II-3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย (เครื่องมือและระบบสาธารณูปโภค) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

5.5 คู่มือการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพของโรงพยาบาลนครพิงค์

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

6.1 การลงทะเบียนอะไหล่ (Master Data)

อะไหล่ทุกรายการต้องลงทะเบียนในระบบสารสนเทศบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์หรือทะเบียนอะไหล่ (FM-MED-007-01) ก่อนนำเข้าคลัง โดยบันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

– รหัสอะไหล่ของหน่วยงาน และหมายเลขอะไหล่ของผู้ผลิต (OEM Part Number)

– ชื่ออะไหล่ ยี่ห้อ ชื่อผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่ายพร้อมข้อมูลติดต่อ

– รุ่นของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ร่วมกันได้ทั้งหมด (เชื่อมโยงกับทะเบียนครุภัณฑ์)

– ราคาต่อหน่วยและวันที่จัดซื้อล่าสุด (เก็บประวัติราคาเพื่อใช้กำหนดราคากลาง)

– สถานที่จัดเก็บ (รหัสตำแหน่ง : ตู้–ชั้น–ช่อง)

– จำนวนคงคลังต่ำสุด จุดสั่งซื้อ และจำนวนคงคลังสูงสุด

– อายุการเก็บรักษา (Shelf Life) และวันหมดอายุ กรณีอะไหล่เสื่อมสภาพตามเวลา เช่น แบตเตอรี่ ยางซีล อิเล็กโทรด

– สถานะอะไหล่ : ใหม่ / นำกลับมาใช้ใหม่ (Reusable–Refurbished) / รอจำหน่าย

6.2 การจัดกลุ่มและกำหนดระดับสต๊อก

6.2.1 จัดกลุ่มอะไหล่ตามระดับความเสี่ยงของเครื่องมือที่รองรับ (Risk Level ตามทะเบียนครุภัณฑ์) โดยอะไหล่ของเครื่องมือความเสี่ยงสูงหรือเครื่องมือช่วยชีวิต ให้กำหนดเป็นอะไหล่วิกฤต ซึ่งต้องไม่เกิดการขาดสต๊อก (Stock-out)

6.2.2 จัดกลุ่มอะไหล่ตามมูลค่าด้วยการวิเคราะห์ ABC โดยกลุ่ม A ตรวจนับทุกเดือน กลุ่ม B ตรวจนับทุกไตรมาส และกลุ่ม C ตรวจนับปีละ 2 ครั้งหรือใช้ระบบสองภาชนะ (Two-Bin System)

6.2.3 คำนวณจำนวนคงคลังต่ำสุดและจุดสั่งซื้อ โดยระยะเวลานำ (Lead Time) ต้องรวมระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของวงเงินนั้น ๆ ด้วย และทบทวนค่าดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่ออัตราการใช้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ (รายละเอียดตามภาคผนวก ข)

6.2.4 อะไหล่วิกฤตที่มีราคาสูงมากจนไม่คุ้มค่าในการสำรอง ให้พิจารณาทำสัญญาบริการบำรุงรักษาที่ครอบคลุมอะไหล่ หรือข้อตกลงสำรองอะไหล่กับผู้แทนจำหน่าย (Consignment / Standing Stock Agreement) แทน โดยเสนอหัวหน้างานเครื่องมือแพทย์พิจารณา

6.3 การรับอะไหล่เข้าคลัง

6.3.1 อะไหล่ที่จัดซื้อใหม่ ต้องผ่านการตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ครบถ้วนก่อนนำเข้าคลัง

6.3.2 เจ้าหน้าที่คลังตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จำนวน หมายเลขอะไหล่ สภาพภายนอก วันหมดอายุ (ถ้ามี) และบันทึกรับเข้าในระบบหรือแบบฟอร์มบันทึกรับอะไหล่ (FM-MED-007-03) ภายในวันที่รับ พร้อมระบุเลขที่เอกสารจัดซื้อเพื่อการสืบค้นย้อนกลับ

6.3.3 จัดเก็บอะไหล่ตามรหัสตำแหน่งที่กำหนด แยกพื้นที่ชัดเจนระหว่างอะไหล่พร้อมใช้ อะไหล่รอตรวจสอบ และอะไหล่รอจำหน่าย โดยจัดเรียงตามหลัก FIFO/FEFO

6.3.4 อะไหล่ที่มีข้อกำหนดการจัดเก็บพิเศษ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น หรือการป้องกันไฟฟ้าสถิต ให้จัดเก็บตามข้อกำหนดของผู้ผลิตและบันทึกสภาวะแวดล้อมตามรอบที่กำหนด

6.4 การเบิกจ่ายอะไหล่

6.4.1 การเบิกอะไหล่ทุกครั้งต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งงาน (Work Order) หรือแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ห้ามเบิกโดยไม่มีเอกสารอ้างอิง เพื่อให้สามารถสืบค้นได้ว่าอะไหล่รายการใดถูกใช้กับเครื่องมือหมายเลขครุภัณฑ์ใด วันที่ใด และผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการ

6.4.2 ผู้เบิกกรอกใบเบิกอะไหล่ (FM-MED-007-02) หรือบันทึกเบิกในระบบ โดยเจ้าหน้าที่คลังเป็นผู้จ่ายและตัดยอดคงคลังทันทีที่จ่าย

6.4.3 การจ่ายอะไหล่ที่มีอายุการเก็บรักษา ให้จ่ายตามหลัก FEFO และห้ามจ่ายอะไหล่ที่หมดอายุ

6.4.4 อะไหล่ที่เบิกแล้วไม่ได้ใช้ ให้คืนเข้าคลังภายใน 3 วันทำการ พร้อมบันทึกรับคืนและปรับยอดคงคลัง

6.4.5 อะไหล่เดิมที่ถอดออกจากเครื่อง หากประเมินแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามเกณฑ์ก่อนลงทะเบียนเป็นอะไหล่สถานะนำกลับมาใช้ใหม่ หากใช้ไม่ได้ให้ส่งเข้ากระบวนการจำหน่ายตามข้อ 6.6

6.5 การตรวจนับและการตรวจสอบประจำปี

6.5.1 ตรวจนับหมุนเวียน (Cycle Count) ตามรอบของกลุ่ม ABC ในข้อ 6.2.2 โดยบันทึกผลในใบตรวจนับ (FM-MED-007-04) หากพบผลต่างให้หาสาเหตุและปรับปรุงยอดโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้างานเครื่องมือแพทย์

6.5.2 ตรวจสอบพัสดุประจำปีร่วมกับการตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ประจำปี ตามรอบการตรวจสอบพัสดุประจำปีของทางราชการ เพื่อให้ข้อมูลคงคลังถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

6.5.3 เป้าหมายความถูกต้องของการตรวจนับ (Inventory Accuracy) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98

6.6 การจัดการอะไหล่หมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือชำรุด

6.6.1 ตรวจสอบวันหมดอายุของอะไหล่ทุกเดือน อะไหล่ที่จะหมดอายุภายใน 90 วัน ให้ทำเครื่องหมายและวางแผนใช้ก่อน หากคาดว่าจะใช้ไม่ทันให้รายงานหัวหน้างานเครื่องมือแพทย์

6.6.2 อะไหล่หมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือชำรุดจนใช้งานไม่ได้ ให้แยกออกจากพื้นที่อะไหล่พร้อมใช้ทันที ติดป้ายชี้บ่งชัดเจน และดำเนินการจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยบันทึกในแบบฟอร์มจำหน่ายอะไหล่ (FM-MED-007-06)

6.6.3 นำข้อมูลอะไหล่ที่หมดอายุโดยไม่ได้ใช้งานมาทบทวนการกำหนดจำนวนคงคลังสูงสุด เพื่อลดความสูญเสียในรอบถัดไป

6.7 การแจ้งเตือนและการวางแผนจัดหา

6.7.1 ระบบหรือเจ้าหน้าที่คลังต้องแจ้งเตือนหัวหน้างานเครื่องมือแพทย์เมื่อจำนวนคงคลังลดลงถึงจุดสั่งซื้อ และจัดทำรายงานอะไหล่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ (FM-MED-007-05) ทุกสัปดาห์

6.7.2 บันทึกความถี่การเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องมือแต่ละรายการ เพื่อใช้พยากรณ์ความต้องการอะไหล่ วางแผนการบำรุงรักษา และจัดทำคำของบประมาณจัดหาอะไหล่ประจำปีล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปีงบประมาณ

6.7.3 รายงานสรุปประจำเดือนต่อหัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ อย่างน้อยประกอบด้วย มูลค่าคงคลัง รายการต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ รายการใกล้หมดอายุ อัตราการขาดสต๊อกของอะไหล่วิกฤต และจำนวนงานซ่อมที่ล่าช้าจากการรออะไหล่ โดยสามารถส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ได้

6.8 การบันทึกข้อมูลและการสำรองข้อมูล

6.8.1 บันทึกการเคลื่อนไหวของอะไหล่ทุกรายการ (รับ–จ่าย–คืน–ปรับยอด–จำหน่าย) ในระบบสารสนเทศหรือทะเบียนอะไหล่ภายในวันที่เกิดรายการ

6.8.2 กรณีจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบการสำรองข้อมูลต้องสำรองข้อมูล (Backup) อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จัดเก็บสำเนาแยกจากเครื่องแม่ข่ายหลัก และทดสอบการกู้คืนข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามขั้นตอนการจัดการด้านเอกสารของโรงพยาบาล

6.8.3 เก็บรักษาบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลังอะไหล่เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี หรือตามที่ระเบียบราชการกำหนด

7. แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

| รหัสแบบฟอร์ม | ชื่อแบบฟอร์ม |
| --- | --- |
| FM-MED-007-01 | ทะเบียนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ |
| FM-MED-007-02 | ใบเบิก–คืนอะไหล่ |
| FM-MED-007-03 | บันทึกรับอะไหล่เข้าคลัง |
| FM-MED-007-04 | ใบตรวจนับอะไหล่คงคลัง |
| FM-MED-007-05 | รายงานอะไหล่ต่ำกว่าจุดสั่งซื้อ |
| FM-MED-007-06 | แบบฟอร์มจำหน่ายอะไหล่หมดอายุ/เสื่อมสภาพ |

8. ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

| ลำดับ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | อัตราการขาดสต๊อกของอะไหล่วิกฤต | 0 ครั้ง/ปี |
| 2 | ความถูกต้องของการตรวจนับคงคลัง (Inventory Accuracy) | ≥ ร้อยละ 98 |
| 3 | ร้อยละของงานซ่อมที่ล่าช้าจากการรออะไหล่ (เทียบงานซ่อมทั้งหมด) | ≤ ร้อยละ 10 และมีแนวโน้มลดลง |
| 4 | ร้อยละของการเบิกอะไหล่ที่อ้างอิงใบสั่งงานครบถ้วน | ร้อยละ 100 |
| 5 | มูลค่าอะไหล่หมดอายุโดยไม่ได้ใช้งานต่อปี | ≤ ร้อยละ 2 ของมูลค่าคงคลังเฉลี่ย |

ภาคผนวก ก : ผังกระบวนการเบิกจ่ายอะไหล่

| ขั้นที่ | ผู้รับผิดชอบ | กิจกรรม |
| --- | --- | --- |
| 1 | ช่างเครื่องมือแพทย์ | เปิดใบสั่งงาน (Work Order) และระบุรายการอะไหล่ที่ต้องการ |
| 2 | ช่างเครื่องมือแพทย์ | ยื่นใบเบิกอะไหล่ (FM-MED-007-02) อ้างอิงเลขที่ใบสั่งงาน |
| 3 | เจ้าหน้าที่คลัง | ตรวจสอบรายการ จ่ายอะไหล่ตามหลัก FIFO/FEFO และตัดยอดคงคลังทันที |
| 4 | ระบบ/เจ้าหน้าที่คลัง | ตรวจสอบยอดคงเหลือ — หากถึงจุดสั่งซื้อ แจ้งเตือนหัวหน้างานและออกรายงาน FM-MED-007-05 |
| 5 | ช่างเครื่องมือแพทย์ | ติดตั้งอะไหล่ บันทึกในประวัติเครื่อง และปิดใบสั่งงาน / คืนอะไหล่ที่ไม่ได้ใช้ภายใน 3 วันทำการ |
| 6 | หัวหน้างานเครื่องมือแพทย์ | ทบทวนรายงานประจำเดือนและอนุมัติแผนจัดหา |

ภาคผนวก ข : เกณฑ์การคำนวณระดับสต๊อก

จำนวนคงคลังต่ำสุด (Minimum Stock) = (อัตราการใช้เฉลี่ยต่อเดือน × ระยะเวลานำเป็นเดือน) + ปริมาณสำรองเผื่อความปลอดภัย (Safety Stock)

จุดสั่งซื้อ (Reorder Point) = อัตราการใช้เฉลี่ยต่อเดือน × ระยะเวลานำเป็นเดือน + Safety Stock

ระยะเวลานำ (Lead Time) = ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุของวงเงินที่จัดซื้อ + ระยะเวลาส่งมอบของผู้ขาย

ปริมาณสำรองเผื่อความปลอดภัย (Safety Stock) สำหรับอะไหล่วิกฤต กำหนดไม่น้อยกว่าอัตราการใช้เฉลี่ย 1 เดือน หรือ 1 หน่วย แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ทั้งนี้ ให้ทบทวนค่าทั้งหมดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลการใช้จริงย้อนหลังไม่น้อยกว่า 12 เดือนจากระบบสารสนเทศ